# Instrucción de trabajo - Calibración de bancos de prueba

Código: IT-OP-047

Versión: 1.8

Vigente desde: 2025-12-01

Responsable: Elena Vargas

Clasificación: Interna

# Objetivo

Asegurar que los bancos de prueba BP-501 y BP-502 de la Línea 5 (Planta Sur) midan correctamente el caudal, la presión y la potencia de las bombas NX antes de su liberación al cliente.

# Frecuencia

Cada banco se calibra cada 6 meses y después de cualquier reparación que afecte a los instrumentos de medición. Un banco con la calibración vencida no puede usarse para liberar producto; el supervisor debe colocar la etiqueta roja "Fuera de servicio".

# Instrumentos y tolerancias

| Instrumento | Tolerancia máxima |
| --- | --- |
| Caudalímetro electromagnético | ± 1% de la lectura |
| Manómetro de descarga | ± 0.5% de la escala completa |
| Vacuómetro de succión | ± 0.5% de la escala completa |
| Analizador de potencia | ± 1% de la lectura |
| Tacómetro | ± 5 rpm |

# Patrones

Se utilizan patrones de referencia con certificado de calibración vigente y trazable a un laboratorio acreditado. Los certificados se archivan en la carpeta de Calidad de Planta Sur.

# Procedimiento

- Verificar que el banco esté limpio, sin fugas y con el tanque de agua al nivel de operación.

- Registrar la temperatura del agua; debe estar entre 15 °C y 30 °C.

- Instalar el patrón en serie con el instrumento a calibrar.

- Tomar lecturas en cinco puntos: 20%, 40%, 60%, 80% y 100% del rango.

- Calcular el error de cada punto: (lectura del instrumento − lectura del patrón) / lectura del patrón.

- Si algún punto excede la tolerancia, ajustar el instrumento y repetir la medición completa.

- Si después del ajuste el instrumento sigue fuera de tolerancia, retirarlo y solicitar su reemplazo.

# Registro

Los resultados se registran en el formato F-420 "Registro de calibración", con la firma del técnico de pruebas y del inspector de calidad. Se coloca en el banco una etiqueta verde con la fecha de calibración y la fecha de la siguiente calibración.

# Producto probado con un banco fuera de tolerancia

Si durante una calibración se encuentra un instrumento fuera de tolerancia, Calidad debe identificar las bombas liberadas desde la calibración anterior y evaluar si es necesario volver a probarlas o notificar a los clientes, conforme al procedimiento de producto no conforme.